ASPİRATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, aspirasyon gerektiren tüm cerrahi işlemlerde, yoğun bakım ve acil ünitelerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Cihaz, dört tekerlekli ve mobil olmalıdır.
3. Cihaz, 134 ºC’de steril edilebilen iki adet 2,5 litre kapasiteli cam kavanoza sahip olmalıdır.
4. Cihazdaki kavanozlar cihaz gövdesi üzerine rahatça takılıp çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
5. Cihazdaki kavanozlar klinik alanı dışına kadar açılmadan taşınabilmelidir. Ayrıca istendiği takdirde plastik kavanoz ya da tek kullanımlık kavanoz takılabilir özellikte olmalıdır.
6. Cihaz, dolu kavanozun boşaltılması esnasında diğer kavanozun kullanılmasına imkân vermelidir.
7. Cihazın kavanoz kapaklarında, toplanan atıkların pompaya kaçmasını önleyen şamandıra sistemi bulunmalıdır.
8. Cihaz ayrıca şamandıralı, yedek kavanozlu emniyet sistemine sahip olmalıdır.
9. Cihazın metal aksamları korozyona karşı korumalı alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
10. Cihaz; yüksek vakum ve yüksek hava akışı üretmeli, kesintili yük ile sürekli çalışmaya uygun olmalıdır.
11. Cihaz üzerinde 0 ile 800 mmHg (deniz seviyesinde) aralığında, uygulanan vakum değerini izlemeyi sağlayan bir basınç ölçer olmalıdır.
12. Cihaz üzerinde hava kaçak sistemi ile çalışan ve vakum değerini ayarlamaya yarayan vakum ayar düğmesi bulunmalıdır.
13. Cihaz yağsız tip (yağ gerektirmeyen ve bakıma ihtiyaç duymayan) vakum pompasına sahip olmalıdır.
14. Cihazın gürültü seviyesi maksimum 65 dBA olmalıdır.
15. Cihazın vakum pompası en az 20 lt/dk hava akışı sağlayacak güçte olmalıdır.
16. Cihazın üzerinde bir adet açma-kapama anahtarı ve cihazın çalışır durumda olduğunu gösteren bir adet sinyal lambası bulunmalıdır.
17. Cihazın çalışmasını ayak ile kontrol etmek amacıyla ayak pedalı takılabilmelidir ve bu pedal cihaz ile birlikte verilmelidir.
18. Cihaz 220 Volt, 50-60 Hz şehir şebekesi ile çalışmalıdır.
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